## Sheet1
附件：设备采购需求表
第1页 共1页
采购单位：食品学院 | [7 empty] | 金额单位：万元
序号 | 品目名称 | 参考型号 | 技术参数指标 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
|  |  | 合计 |  |  |  | 100
1 | 高压均质机 | 德国APV-1000（实验型） | 一、仪器名称和用途： 1，仪器名称：高压均质机 2，用途： 如纳米乳剂，香精乳剂，油水混合，微乳、化妆品、纳米混悬剂、奶油、牛奶均质、乳制品均质、食品均质、果汁均质、冰淇淋、香料、乳品、食品等 二、工作条件 ： 电源：380V/ 50Hz / 三相 环境要求：温度：5℃－40℃，湿度：小于90％ 三、一般要求： 无 四、技术参数 1， 二级均质 2， 使用手轮，手动调节均质压力，压力连续可调，可调压力范围：0-1000bar 3， 最高工作压力：1000bar ★4，连续进样，处理量：22升/小时（电源要求：50Hz） ★5，均质阀的种类：1种；均质阀的名称：SEO陶瓷均质阀；均质阀的材料：陶瓷 ★6，设备底部安装2个脚轮，便于移动 ★7，进出口单向阀阀座的材料：碳化钨，该材料硬度高，寿命长；进出口单向阀阀座可以双面互换使用 ★8，柱塞润滑及冷却水系统（均质机可以24小时连续运转及工作，不会损坏柱塞及柱塞密封而导致停机） 9，传动方式：齿轮（不是皮带轮） ★10，轴承传动转速：≤70RPM 11，设计和材料符合GMP和FDA的要求；所有和物料接触面可进行在线CIP和在线SIP ★12，数字显示器，可以显示均质压力和样品的均质温度，有过压报警功能，数字显示器的方向可以随时调整，便于使用人员观察 13，样品进样的最大颗粒：≤500um ★14，噪音分贝：50dB，不会对工作环境造成嘈音污染 15，最大工作温度：100℃ ★16，动力要求： 380V / 50 Hz的电源，耗电功率： 3Kw。不使用空气压缩机或压缩空气 17，外形尺寸：W 370mm x H 620 mm x L 818 mm 18，设备重量105Kg19，注：必须是原装进口品牌 五、产品配置要求 1， 主机，1台 2， 操作及维护手册， 1份 3， 专用工具，1套 4，提供货物验收后运行2年所需的备件。 六、技术服务 1. 安装调试的要求：需要安装调试 2. 技术培训： 1）了解设备基本原理及特点，熟悉设备的使用及操作方法，掌握维修、保养及常见故障的排除，培训时间为1天 2）在使用现场，卖方或其代理对使用人员免费进行培训，并保证使用人员完全掌握。 3. 保修期：验收合格后24个月 4. 售后服务： 1）使用单位提出服务要求后，卖方或其代理要在2小时内做出响应， 紧急情况其技术人员在48小时内到达用户现场并解决故障问题 2）安装调试后，卖方或其代理提供24个月的免费维修服务 ●必须提供生产厂家国内总代理针对本项目的直接授权和售后服务承诺书原件 | 1 | 台 | 19.7 | 19.7
2 | 胶体磨 | 上海IKN LP2000/4 | LP2000/4 技术参数： 功率1.5-2.2KW, 转速0-14000rpm, 线速度 0-40m/s, 电压380V, 产量为 0– 700 升/小时（水）， 重量35KG, 尺寸 (长宽高）(450X250X350)MM， LP使用轴封（PTFE 环），在正常的情况下，一般轴封可以使用3000-4000次。 LP不能24小时连续使用，一般最多可以使用连续半个小时，这要依据料液的温度和转速而定。LP也可以通过变换模块，可以实现多功能多用途。 此款胶体磨比普通的胶体磨的速度达到4-5倍以上，研磨效果非常好，最高转速可以达到14000RPM。 | 1 | 台 | 5.8 | 5.8
3 | 等离子体设备 | 美国PHENIX,BK130/36 | 130kVAC, 50mA & 36kVAC, 180mA Bucket Test 输入电压：208~240 V，15A 频率：50Hz 输出电压：0~36 kv,180 mA, 0~130 KV, 50 mA, 电压范围： 0~36/ 130 KV 电流量程范围：0~200uA/2mA/20mA/200mA | 1 | 台 | 12 | 12 | 此价格为免税价格
4 | 单工位盒式气调包装机 | 苏州森瑞,MAP-H360 | 1 ☆气体置换率 99.0~99.5% 2 ☆气体混合精度误差 ≤2.0% 3保鲜气体纯度 ≥99.5%(食品级N2、CO2、O2) 4 包装规格 待定 5 包装速度 200～400盒/小时（可调） 6 工作电源 AC220V/50Hz、10A 7工作气源压力 0.6～0.8Mpa 8 工作气源流量 350L/min ★9 出具机械工业包装机械产品质量监督检测中心出具的合格产品检验报告（盖章）。 ●必须提供生产厂家或者国内总代理针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 | 1 | 台 | 9.8 | 9.8 | 等离子体设备配套设备
5 | DELL服务器 | PowerEdge R930 | PowerEdge R930 主板, 无TPM 2颗英特尔至强 E7-4830 v3 2.1GHz,30M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (115W) 最大内存 1867 MHz 32条16GB RDIMM, 2133 MT/s, 双列, x4 带宽 iDRAC8 Enterprise, 集成戴尔远程访问控制器 支持内置冗余SD卡 前面板上配备有可编程液晶屏 6颗2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘 DVD ROM, SATA, 内置 Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡 3年白金专业支持服务和关键任务: (7x24) 4-小时上门服务 3年"保留您的硬盘" 服务 ProDeploy 戴尔服务器 R 系列 4U - 部署 CS NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black(机柜) CS AKS Basic PDU，16A，1U，Input：IEC320 C20，Output： C13x13，含机柜上架套件，No power cord 2根 CS AKS AKS-Powcod-C19-GB16A Power Cord, C19-16A China plug,2.5m（PDU连接线） | 1 | 台 | 18.86 | 18.86
6 | 落地高速冷冻离心机 | Hitachi日立,CR22N | （一）配置要求： 1）日立CR22N落地式高速冷冻离心机主机 壹台 2) 最新超轻大容量转头: R12A6(4x500ml) 壹个 （二）技术参数指标： 1. 最高转速： 22,000rpm； 2. 最大离心力：55,200×g； 3. 最大容量：4×1500ml； 4. 样品管范围：0.2~1500ml； ★5. 驱动电机: 大力矩无碳刷变频电机直接驱动，无需皮带传动； 6. 加减速率: 加速9档, 减速9档和自由滑行； ★7. 制冷系统：变频制冷系统；在室温为25℃时且无需抽真空,转头在最高速时温度依然可保持在4℃,; 8. 温度设定范围：-20℃~40℃，控温精度：±1℃； 9. RCF计算及显示:可自动进行rpm和RCF(xg)的计算,免去了耗时的参数计算; 10. 实际运行时间；当转速达到设定值时开始计时,可以控制实际运行时间,并可获得高重复性的分离结果; ★11. 采用最新电磁感应转头自动识别系统，具有转头自动锁定功能，无需手动锁定； 12. 非接触式不平衡检测系统,系统可立即检测到由转头不平衡引起的异常震动,并自动停止转头的运行. ★13. 具有转头安装失误检测功能,利用安装在门上的超声波传感器来检测转头盖的状态,也可以防止转头浮起或脱离等事故; 14. 5.7英寸高分辨率彩色LCD显示屏：显示速度、时间、温度、加减速、转头型号等资料，即时报告离心机运行状况； 15.用户管理；可选配数据管理软件和LAN通信板,通过网络将离心机与电脑连接; 16. 预冷功能：离心仓体预冷温度可达15℃并防止结冰； 17、应用于基础医学实验室、微生物实验室、药学实验室、分子生物实验室等行业。 ●必须提供生产厂家或者国内总代理针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 | 1 | 台 | 21.3 | 21.3
7 | 手写液晶数位屏 | 和冠（Wacom）新帝 27 HD | 外形尺寸：770*465*55 毫米；主机重量：25.1千克；工作模式：专属IPS；对比度：970：1；反应时间：12ms；屏幕尺寸：27英寸；宽高比：16：9 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 | 慕课平台设备
8 | 台式组装主机 | 华志硕4790 | CPU：酷睿i7;硬盘：固态硬盘;显卡：GTX980;内存：4G | 1 | 台 | 0.95 | 0.95 | 慕课平台设备
9 | 显示器 | 三星（SAMSUNG）S27E510C | 商品毛重：6.99kg；接口：HDMI；尺寸：27英寸；面板：VA；比例：16:9 | 1 | 台 | 0.17 | 0.17 | 慕课平台设备
10 | 摄像头 | 罗技（Logitech）BCC950 | 视像解像度（分辨率）：2304x1536；最大帧数：30帧/秒；麦克风：内置；驱动：免驱 | 1 | 台 | 0.32 | 0.32 | 慕课平台设备
11 | 超纯水机 | 上海和泰Master-S30UVF | 技术参数 UP超纯水指标： 电阻率18.2MΩ.cm@25℃ 重金属离子(ppb)<0.1ppb 总有机碳(TOC)***<3ppb 细菌<0.1cfu/ml 热源(内毒素)<0.001 Eu/ml 颗粒物(>0.22μm) <1/ml 核糖核酸酶（RNases)<0.01 ng/ml 脱氧核糖核酸酶（DNases)<4 pg/μl RO反渗透水指标： 离子截留率96%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率>99% 产水量（25℃）****30升/小时 瞬间出水量2.0升/分钟（需配压力水桶） 出水口（触摸按键）2个：RO反渗透水，UP超纯水 外形尺寸/重量 长×宽×高：50×36×54cm/ 约25Kg 电源/功率220V、50Hz/120W 工作条件 环境温度 5℃-45℃ 相对湿度 20%-80% 特点与优势 全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作 超大背光式LCD 液晶屏( 分辨率:240×128，尺寸:106×57mm)，全程实时动画式工作模式显示 在线3 路水质监控，实时监测源水、RO 反渗透水、UP 超纯水水质 国内特有超纯水全管路消毒程序，只需加入消毒药片，即可启动一键消毒程序，保证取得高质量纯水 国内独有的上班、下班两种工作模式，保证供水量充足 全自动RO 膜防垢冲洗程序，延长RO 膜使用寿命 无水报警，水满报警，源水、RO 水、超纯水( 参数可随意设定) 超标报警 耗材寿命终结报警，故障自动检测，提供安全保证 超纯水循环系统可自由启动、关闭的，保持系统的低细菌污染水平 工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改 预处理、RO 膜、UV 灯和超纯化柱的寿命可设定，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降 特设定时定质取水功能( 定时:1-99min；定质:0.1-18.2MΩ.cm) RS232/USB 接口( 选配)，自动记录一整年水质资料，整机符合 GLP 多种规格储水桶可选，满足不同水量需求 一体化成型塑料机箱，人体工程学设计，水电分离结构 预处理、RO、超纯化组件，采用模块式独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷，符合GLP 规范 纯水管路、接头均获NSF 认证 独创超长寿命复合KDF 预滤柱，可实现1 年不用更换，运行成本降低 独创的RO 膜组件设计，采用美国陶氏DOW 原装进口RO 膜片，实现了RO 膜的长寿命与高品质水质的结合 独有的全新可独立拆解的一体化4 柱式超纯化柱组模块，采用美国陶氏DOW 原装进口核子级树脂，时刻保证顶级水质 双波长(185nm&254nm)UV 紫外灯组件( 进口灯管)，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围 MWCO5000DUF 超滤组件( 原装进口)，有效去除热源( 内毒素)，可用于精密的细胞培养和IVF (0.45+0.1)μm 进口PES 聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质绝对无菌 标准配置 主机(含1套纯化柱)+15升压力桶+附件包 ●必须提供生产厂家针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 | 2 | 台 | 3.8 | 7.6